RECOMMANDATION  UIT-R  TF.1153-2

Utilisation opérationnelle du transfert bidirectionnel de
signaux horaires et de fréquences étalon par satellite 
au moyen de codes de pseudo-bruit

(Question UIT-R 201/7)

(1995-1997-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la grande précision offerte par la technique de transfert bidirectionnel par satellite de signaux horaires et de fréquences étalon (TWSTFT) que mentionne la Question UIT-R 201/7;

b)	qu'il est établi que les systèmes TWSTFT utilisant des satellites de télécommunication dans les bandes 14/11 GHz et 14/12 GHz sont très performants;

c)	que d'autres bandes de fréquences sont de plus en plus utilisées;

d)	qu'il est établi que les systèmes TWSTFT donnent de bons résultats d'étalonnage temporel;

e)	que l'on dispose de bases théoriques applicables au calcul des corrections de l'effet du temps de propagation dans la troposphère et l'ionosphère, de l'effet Sagnac et d'autres facteurs de réciprocité;

f)	que le nombre de participants est en augmentation;

g)	qu'il est nécessaire de normaliser:

	les procédures de mesure;

	le traitement des données;

	le format d'échange bidirectionnel des données et des informations utiles,

recommande

1	d'adopter pour le transfert précis de signaux horaires et des fréquences étalon des procédures de mesure et de traitement des données conformes aux procédures définies dans l'Annexe 1;

2	d'incorporer dans le format d'échange bidirectionnel des données utiles les informations rassemblées dans l'Annexe 2.

Annexe 1

Procédures TWSTFT

# 1	Introduction

Les liaisons radioélectriques peuvent être utilisées pour transférer les signaux horaires d'une horloge à l'autre. Toutefois, sur ces liaisons, le temps de propagation des signaux varie en fonction de la distance, des conditions de l'ionosphère et de la troposphère, de la température, de la conductivité de la Terre, etc. Le système bidirectionnel permet d'annuler les effets de ces variations: les signaux

horaires sont transmis simultanément par deux horloges, l'une vers l'autre, et à chaque extrémité, le signal reçu de l'autre horloge est mesuré. Les données mesurées sont alors échangées, et l'on calcule le décalage entre les deux horloges. L'annulation des écarts est assurée par la totale réciprocité des trajets des signaux. Pour obtenir des résultats précis, il faut savoir quand la réciprocité n'est pas parfaite, et être en mesure de procéder aux corrections nécessaires.

Il y a une différence liaison montante/liaison descendante en raison de la distance entre l'antenne de réception et l'antenne d'émission. Il y a des trajets «de différence» pour la liaison montante et pour la liaison descendante si l'antenne de réception et l'antenne d'émission du satellite ne sont pas les mêmes. L'incidence dépend de l'altitude du satellite, au niveau de la station. L'erreur système de la liaison sera modifiée lorsque la liaison satellite est de l'un à l'autre.

La Fig. 1 indique de quelle manière on calcule l'écart de temps entre les horloges des stations 1 et 2.

TA(k):		échelle de temps au point de référence 1PPSTX de la station k, où k désigne le numéro de la station

TI(k):		lecture de l'intervalle de temps

TT(k):		retard dû à l'émetteur, retard du modem inclus

TR(k):		retard dû au récepteur, retard du modem inclus

TU(k):		temps de propagation sur la liaison montante

TD(k):		temps de propagation sur la liaison descendante

TS(k):		retard dû au satellite

TCU(k):	correction de l'effet Sagnac sur la liaison montante

TCD(k):	correction de l'effet Sagnac sur la liaison descendante.

La différence entre l'échelle de temps (1PPSTX) de la station 2 et l'échelle de temps (1PPSTX) de la station 1 est donnée par TA(1) – TA(2) et est calculée comme suit.

La lecture du compteur d'intervalle de temps (CIT) au niveau de la station 1 donne:

TI(1)  TA(1) – TA(2)  TT(2)  TU(2)  TCU(2)  TS(2)  TD(1)  TCD(1)  TR(1)

La lecture du CIT au niveau de la station 2 donne:

TI(2)  TA(2) – TA(1)  TT(1)  TU(1)  TCU(1)  TS(1)  TD(2)  TCD(2)  TR(2)

En soustrayant l'expression obtenue pour la station 2 de celle obtenue pour la station 1, on obtient:

TI(1) – TI(2)  2TA(1) – 2TA(2)  TT(2) – TT(1)  TU(2) – TU(1)  TS(2) – TS(1)
 TD(1) – TD(2)  TR(1) – TR(2)  TCD(1) – TCU(1) – TCD(2)  TCU(2)

L'écart entre les échelles de temps est donné par:

TA(1) – TA(2) 1/2[TI(1)]		(	lecture du CIT au niveau de la station 1)
–1/2[TI(2)]		(	lecture du CIT au niveau de la station 2)
1/2[TS(1) – TS(2)]		(	retard dû au satellite)
1/2[TU(1) – TD(1)]		(	différence montante/descendante à la station 1)
–1/2[TU(2) – TD(2)]		(	différence montante/descendante à la station 2)
1/2[TT(1) – TR(1)]		(	décalage entre l'émission et la réception au				niveau de la station 1)
–1/2[TT(2) – TR(2)]		(	décalage entre l'émission et la réception au				niveau de la station 2)
–1/2[TCD(1) – TCU(1)]		(	correction de l'effet Sagnac pour la station 1, y				compris correction du mouvement du satellite)
1/2[TCD(2) – TCU(2)]		(	correction de l'effet Sagnac pour la station 2, y				compris correction du mouvement du satellite).

Les sept derniers termes représentent les corrections de non-réciprocité. Les corrections peuvent être déterminées et regroupées par station. Chaque station échange à la fois les données TI(k) et le calcul de ses propres corrections avec l'autre station.

Les facteurs de non-réciprocité sont traités ci-après de façon plus détaillée.

# 2	Non-réciprocité due aux retards introduits par les équipements des satellites

Si le satellite utilise la même fréquence, la même antenne de réception, le même canal de répéteur et la même antenne d'émission, alors TS(1)  TS(2).

Il en est autrement lorsque, à chaque station, des fréquences, des répéteurs ou des faisceaux ponctuels différents sont utilisés pour la réception et/ou les émissions de chaque station, comme dans le cas par exemple des satellites Intelsat qui assurent les liaisons transatlantiques. Dans ce cas, la mesure de TS(1) et TS(2) ou du moins de la différence TS(1) – TS(2) doit être effectuée avant le lancement du satellite, ou au moyen d'une autre méthode précise de transfert de signaux horaires.

# 3	Correction de l'effet Sagnac

Compte tenu du déplacement des stations terriennes et du satellite, dû à la rotation de la Terre sur son axe, le temps de propagation Terre-satellite et satellite-Terre d'un signal horaire doit être corrigé. Pour une propagation unidirectionnelle entre le satellite s et la station k, cette correction de l'effet Sagnac s'écrit:

TCD(k)    ( / c2)    [Y(k)    X(s)  –  X(k)    Y(s)]

où:

 :	vitesse de rotation de la Terre  7,2921  10–5 rad/s

c :	vitesse de la lumière  299 792 458 m/s

X(k) :	coordonnée géocentrique x de la station (m)

	r cos[LA(k)]  cos[LO(k)]

X(s) :	coordonnée géocentrique x du satellite (m)

	R cos[LA(s)]  cos[LO(s)]

Y(k) :	coordonnée géocentrique y de la station (m)

	r cos[LA(k)]  sin[LO(k)]

Y(s) :	coordonnée géocentrique y du satellite (m)

	R cos[LA(s)]  sin[LO(s)]

r :	rayon de la Terre  6 378 140 m

R :	rayon de l'orbite du satellite  42 164 000 m

LA :	latitude

LO :	longitude.

Pour les satellites géostationnaires LA(s)  0, d'où TCD(k)  ( / c2)  R  r  cos[LA(k)]  sin[LO(k) – LO(s)].

Correction Sagnac globale TC(12) à appliquer à l'horloge de la station 1 prise comme référence de mesure de l'horloge de la station 2:

TC(12)    1/2(TCU(1)    TCD(2)  –  [TCU(2)    TCD(1)])

Sur les deux liaisons, les corrections Sagnac sont de signes opposés, puisque les signaux sont de sens contraires: TCU(k)  –TCD(k), d'où TC(12)  –TCD(1)  TCD(2).

Exemple pour un satellite à 307 E:

LA(VSL)  52 N, LO(VSL)  4 E, LO(sat)  307 E, différence de LO  57, TCD(VSL)  112,42 ns

LA(USNO)  39 N, LO(USNO)  283 E, LO(sat)  307 E, différence de LO  –24, TCD(USNO)  – 68,83 ns

TC(VSLUSNO): –TCD(VSL)  TCD(USNO)  –181,25 ns

TC(USNOVSL): –TCD(USNO)  TCD(VSL)  181,25 ns

VSL:	NMi Van Swinden Laboratory, Delft, Pays-Bas

USNO:	US Naval Observatory, Washington DC, Etats-Unis d'Amérique.

# 4	Effets d'asymétrie dus au mouvement du satellite dans une configuration terrestre fixe

Les trajets bidirectionnels entre stations terriennes via le satellite ne sont pas symétriques lorsque le satellite se déplace par rapport à la Terre et lorsque les deux signaux reçus ne passent pas par le satellite au même instant. Cet effet peut être compensé par une légère correction temporelle (17 ms) à l'émission. Sans compensation, les erreurs de synchronisation pourraient se chiffrer à presque 1 ns et il faudrait alors calculer les corrections nécessaires.

# 5	Correction ionosphérique

A chaque station, les signaux des liaisons montante et descendante varient en fréquence porteuse et présentent une différence de temps de propagation ionosphérique égale à:

40,3 CET (1c)(1fd2−1fu2)

où:

CET :	concentration électronique totale sur le trajet du signal

c :	vitesse de la lumière

fd  et  fu :	fréquences des liaisons montante et descendante.

Exemple: pour une CET élevée de 1  1018 électrons/m2 et pour fu  14,5 GHz et fd  12,5 GHz, cet écart est égal à 0,859 ns _ 0,639 ns soit 0,220 ns. La correction correspondant à ½[TU(k) – TD(k)] est donc typiquement plus petite que –0,11 ns.

# 6	Correction troposphérique

La troposphère engendre un retard qui dépend de l'angle d'élévation, de l'hypsométrie, de la densité de l'air et de la température, mais jusqu'à 20 GHz ce retard ne dépend pas de la fréquence: son effet sur les temps de propagation dans les liaisons montante et descendante est identique et aucune correction n'est nécessaire.

# 7	Mesure du retard dû aux équipements de la station terrienne

L'écart observé entre l'étape d'émission et l'étape de réception [TT(k) – TR(k)] y compris les convertisseurs élévateurs et abaisseurs de fréquence, le modulateur et le démodulateur (modem), les alimentations, le câblage, etc., doit être déterminé pour chaque station. A cette fin, on peut:

–	placer les deux stations au même endroit; ou

–	placer une troisième station terrienne (transportable) au même endroit que chacune des deux stations;

–	utiliser un simulateur de satellite et un câble étalonné.

La dernière méthode est la moins onéreuse et peut être utilisée fréquemment. Il s'agit d'étalonner un câble auxiliaire, de mesurer la somme des temps de propagation à l'émission et à la réception, de mesurer la somme du retard introduit par le câble auxiliaire et du temps de propagation en réception et enfin de calculer à partir de ces mesures les temps de propagation à la réception et à l'émission.

Le retard interne émission/réception caractéristique de chaque modem doit également être déterminé. A cette fin, on peut:

–	placer les modems au même endroit et mesurer la somme du retard de propagation à l'émission d'un modem et du retard de propagation à la réception de l'autre;

–	mesurer la somme des retards de propagation à l'émission et à la réception en connectant le signal de sortie FI au signal d'entrée FI de chaque modem. L'intervalle de temps entre l'impulsion seconde (repère seconde) et l'inversion de phase du signal de sortie FI modulé en phase est mesurée, à l'aide d'un oscilloscope par exemple. Le retard de propagation à la réception est alors la différence entre le retard de propagation à l'émission et la somme mesurée des temps de propagation.

# 8	Traitement des données

Pour déterminer la différence entre les temps UTC(k) des deux laboratoires considérés, on doit mesurer avec soin et noter les retards observés dans la chaîne temporelle de l'un et l'autre. Dans certains laboratoires, le temps UTC(k) est une échelle de temps mathématique. Tous les laboratoires disposent d'une horloge de référence (horloge(k)) qui est la représentation physique de cette échelle de temps. Chaque laboratoire dresse un tableau de correspondances entre les valeurs mesurées par l'horloge de référence et l'échelle de temps [UTC(k) – horloge(k)]. Le signal de l'horloge(k) peut être appliqué à l'entrée réf(k) du modem qui génère le code de pseudo-bruit. Il existe un retard [horloge(k) – réf(k)] introduit par le câblage de connexion entre l'horloge(k) et le modem. Le modem génère une sortie d'impulsions secondes 1PPSTX liée au signal émis qui permet de mesurer la différence [réf(k) – 1PPSTX(k)] par rapport à réf(k).

Pour calculer la différence entre les échelles de temps UTC des deux laboratoires à partir de [TA(1) – TA(2)] (voir le § 1), on procède comme suit:

UTC(1) – UTC(2)  TA(1) – TA(2)

– [UTC(1) – horloge(1)]

– [horloge(1) – réf(1)]

– [réf(1) – 1PPSTX(1)]

 [UTC(2) – horloge(2)]

 [horloge(2) – réf(2)]

 [réf(2) – 1PPSTX(2)]

# 9	Détermination de la précision et de la stabilité du résultat

Il convient de se conformer aux directives générales du «Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure» de l'Organisation internationale de normalisation (1993), ainsi qu'aux procédures de détermination de la qualité décrites dans la Recommandation UIT-R TF.538.

# 10	Caractéristiques de qualité de fonctionnement des stations terriennes

Deux niveaux de qualité et de fonctionnement des stations terriennes doivent être pris en compte pour les transferts bidirectionnels de signaux horaires. Il s'agit en premier lieu de respecter les conditions de base imposées par le modem, de manière à ne pas dépasser en sortie la valeur de gigue de phase prescrite. Le second niveau concerne les caractéristiques de qualité de fonctionnement de la station terrienne, spécifiées par les organisations de réglementation.

Le seul respect des dispositions réglementaires ne suffit pas à garantir le bon fonctionnement d'un système bidirectionnel. Ce n'est que lorsque le rapport C / N0 et le niveau de la porteuse C requis sont obtenus au niveau du modem que l'on peut obtenir des résultats satisfaisants. Les paramètres de fonctionnement sont déterminés d'après un bilan de liaison. A partir du bilan de liaison, on peut calculer la dimension d'antenne, la puissance d'émission et la température de bruit du système de réception nécessaires. Le bilan de liaison peut être déterminé d'après les indications et les exemples donnés au § 2.3 du Chapitre 2 et au § AN2.1, Annexe 2 du Manuel de l'UIT sur les télécommunications par satellite (3ème édition), Genève, 2002.

Les prescriptions réglementaires sont généralement établies par les services administratifs chargés de la gestion du spectre électromagnétique au niveau national et international et les opérateurs de systèmes à satellites. Ce sont d'ailleurs souvent les règles et règlements qui dictent les divers paramètres d'exploitation des stations terriennes – emplacement, date de mise en service, qualité de fonctionnement, régime d'exploitation, etc. Ces règles et règlements ont pour objet de garantir que les stations terriennes ne brouilleront pas d'autres stations ou satellites voisins. Les aspects traités sont habituellement les diagrammes de rayonnement des antennes, les gains d'antenne, les rapports G / T, les p.i.r.e. et les critères de discrimination de polarisation ainsi que la formation et la qualification du personnel d'exploitation. Pour l'essentiel, les questions techniques concernant la station terrienne ne se posent pas lorsque l'on s'adresse à des fabricants qui ont déjà homologué leurs équipements pour des systèmes et des normes spécifiques.

Les normes de qualité de fonctionnement électrique sont généralement définies dans les publications suivantes: Recommandations UIT-R S.580 et UIT-R S.465; Règle 25-209 de l'US FCC Code of Federal Regulations, Titre 47, Parties 20-39; Normes INTELSAT C (IESS-203), E (IESS-205), G (IESS-601) et Z (IESS-602) applicables aux stations terriennes. Dans certaines régions du monde, d'autres spécifications peuvent s'appliquer aux systèmes à satellites, aux emplacements, à la classification des utilisateurs, et à d'autres critères.

Annexe 2

Format d'échange de données

# 1	Introduction

Un fichier de données comprend tout d'abord un en-tête qui doit contenir toutes les données supposées constantes pendant la mesure. Les lignes suivantes contiennent toutes les données variables. On distingue deux types de données: celles qui sont expérimentales, et celles qui sont opérationnelles. Par exemple, les données de mesure de la seconde sont utilisées à des fins expérimentales et les résultats obtenus après un lissage quadratique appliqué à l'ensemble des mesures individuelles sont utilisés à des fins opérationnelles. A l'heure actuelle, il existe plusieurs types de modem utilisables pour le transfert TWSTFT et on connaît deux types de mesures de données. Pour le premier, chaque station terrienne signale ses propres résultats de mesure et pour le second l'une des stations participantes indique en temps réel les résultats définitifs du transfert de signaux horaires obtenus en combinant les données mesurées au niveau des deux stations. Dans cette Annexe, nous désignerons au § 3.2.1 par «Type 1 – Mesures individuelles» le premier type de mesures et au § 3.2.2 par «Type 2 – Mesures combinées» le second type de mesures.

# 2	Informations requises

## 2.1	Identification de la station et caractères, codes et décalages de fréquences assignés

Les stations participantes seront identifiées au moyen d'un caractère ASCII et des codes de pseudo-bruit ainsi qu'un décalage de fréquence porteuse net leur seront affectés.

Voir le Tableau 1 comme exemple.

TABLEAU  1

| Modem MITREX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation du laboratoire (caractère ASCII) | Code d'émission | Décalage net de porteuse (kHz par rapport à la fréquence centrale) |
| A | 0 | – 20 |
| B | 1 | 0 |
| C | 2 |  20 |
| D | 3 | – 40 |
| E | 4 |  40 |
| F | 5 |  60 |
| G | 6 |  80 |
| H | 7 | – 80 |
| Modem ATLANTIS |  |  |
| Désignation du laboratoire | Code d'émission | Décalage net de porteuse (kHz par rapport à la fréquence centrale) |
| Local | 2 089 | 0 |
| Distant | 3 232 | 0 |

## 2.2	Paramètres de mesure

Le plan de session de mesure rassemblera les informations suivantes:

–	identification du satellite: désignation, longitude, paramètres orbitaux, canal de répéteur; caractéristique de non-réciprocité;

–	désignations des stations;

–	codes d'émission et de réception;

–	bilan de liaison;

–	fréquences d'émission et de réception des stations terriennes;

–	nom de l'opérateur;

–	date et heure de début;

–	temps de préparation de chaque session (égal au silence entre deux sessions successives);

–	durée de chaque session;

–	modalités d'échange des fichiers de données générés.

## 2.3	Paramètres des stations(k) terriennes locales

Chaque station doit conserver sur fichier les informations suivantes:

–	coordonnées de l'antenne (x, y, z dans le cadre de référence terrestre IERS);

–	indicatif de station terrienne;

–	puissance d'émission (p.i.r.e.) (W);

–	rapport G/T du récepteur;

–	modem: fabriquant, modèle, type, numéro de série;

–	compteur de l'intervalle de temps: fabriquant, type, numéro de série;

–	antenne: fabriquant, type, diamètre, gain;

–	étalonnage temporel: date, méthode employée, résultats obtenus;

–	données facultatives: enregistrement, retards émission/réception, rapport C/N0, conditions d'utilisation de l'antenne (température, humidité, pression barométrique, conditions météorologiques).

Toute modification des paramètres ou de l'équipement sera signalée.

# 3	Format des données

## 3.1	Observations générales

Les conventions et symboles exposés ci-dessous s'appliquent entièrement au format de données décrit au § 3.2 et partiellement au format de données décrit au § 3.3.

LAB:	identification du laboratoire (par exemple, selon la convention adoptée par le Bureau international des poids et mesures (BIPM))

jjjjj:	jour julien modifié

hh:	heure UTC

mm:	minute UTC

ss:	seconde UTC

L:	caractère ASCII désignant le laboratoire local

R:	caractère ASCII désignant le laboratoire distant

*:	indication du début d'une ligne de texte

S:	indication du signe de la valeur qui suit

[ ]:	désignation d'une option

|:	désignation d'un choix

0.nnnnnnnnnnnn:	valeur d'un intervalle de temps (s) (12 décimales = résolution d'1 ps).

DESIGNATION DU FICHIER DE DONNEES:

Ljjjjjhh.mmR

où jjjjj, hh, mm donnent la date NOMINALE de début de la session TWSTFT.

EN-TETE:

*	Ljjjjjhh.mmR

*	UTC (LAB) – HORLOGE	= S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	HORLOGE – 1PPSREF	 S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	1PPSREF – 1PPSTX		 S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	Tous les autres paramètres sont de forme: PARAMÈTRE  Valeur [unités] [jjjjj hhmmss]

*	DONNEES  [1PPSTX – 1PPSRX] | [1PPSREF – 1PPSRX] | [..]

où jjjjj, hhmmss donnent en option la date à laquelle la valeur indiquée a été observée.

## 3.2	Rapports de mesures individuelles de tops de secondes

### 3.2.1	Type 1 – Mesures individuelles

FORMAT DU FICHIER DE DONNEES:

L'EN-TETE est immédiatement suivi des DONNEES.

DONNEES:

| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |
| --- | --- | --- |
| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |
| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |

où jjjjj, hhmmss donnent la date à laquelle les données ont été obtenues.

EXEMPLE:

Fichier A4926610.56B (données mesurées au niveau de la station A lors d'une session TWSTFT avec la station B sur MJD 49266, programmée pour 1056 h UTC):

*	A4926610.56B

*	UTC (LAB A) – HORLOGE  – 0.000000123456 49266 101000

*	HORLOGE – 1PPSREF	   0.000000012345

*	1PPSREF – 1PPSTX	  0.000000001234 49266 102059

*	DONNEES  1PPSTX – 1PPSRX

49266	105616 0.270924666406

49266	105617 0.270924663805

49266	105618 0.270924660170

49266	105619 0.270924657628

49266	105620 0.270924654270

49266	105621 0.270924651106

### 3.2.2	Type 2 – Mesures combinées

Néant.

## 3.3	Format du fichier contenant les résultats d'un lissage quadratique

### 3.3.1	Remarques générales

Ce format a pour objet de réduire la quantité de données à échanger et de donner la possibilité de signaler dans un seul fichier les données de poursuite d'un même laboratoire, associant différentes stations partenaires et différentes liaisons par satellite. Les données de plus d'un seul jour peuvent être signalées dans un même fichier. Ce format permet de calculer facilement les décalages d'horloges, au moyen des informations contenues dans les lignes d'en-tête et de données, sans qu'il soit nécessaire de connaître chaque configuration de mesure dans les laboratoires participants.

Il existe deux sortes de lignes:

–	les lignes dont la première colonne contient un astérisque (en-tête de fichier, en-tête de ligne de données);

–	les lignes dont la première colonne ne contient pas d'astérisque (lignes de données).

Dans la description du format, les caractères gras sont des mots clés à certaines positions et les caractères italiques doivent être remplacés, selon le cas, par des chaînes ou des valeurs réelles. Les chaînes entre crochets sont facultatives et, chaque fois que des données doivent être précédées d'un signe, celui-ci est indiqué par «». Toute donnée manquante doit être remplacée par une série de 9 (avec possibilité de signe).

### 3.3.2	Nom du fichier

#### 3.2.2.1	Type 1 – Mesures individuelles

Le nom du fichier se compose des lettres TW (indiquant un transfert bidirectionnel par satellite de signaux horaires et de fréquences étalon), de la désignation du laboratoire (LLLL, jusqu'à quatre caractères selon les acronymes des laboratoires figurant dans le Rapport annuel du BIPM, section Temps) et du jour julien modifié tel qu'il figure dans la première ligne de données (les trois derniers chiffres servent d'extension au fichier), c'est-à-dire: TWLLLLMM.MMM (par exemple: TWTUG50.091).

#### 3.3.2.2	Type 2 – Mesures combinées

Le nom du fichier se compose des lettres TW (indiquant un transfert bidirectionnel par satellite de signaux horaires et de fréquences étalon), de la désignation de la région dans laquelle se trouvent les deux laboratoires (LLLL, jusqu'à quatre caractères) et du jour julien modifié tel qu’il figure dans la première ligne de données (les trois derniers chiffres servent d'extension au fichier), c'est-à-dire: TWLLLLMM.MMM (par exemple: TWAP52.520).

### 3.3.3	En-tête

Le nombre des colonnes dans les lignes des en-têtes est limité à 78.

.........1.........2.........3.........4.........5.........6.........7........
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

* TWLLLLMM.MMM
* FORMAT	nn
* LAB	LLLL
* REV DATE	YYYY-MM-DD
* ES LLLLnn	LA: D dd mm ss.sss   	LO: D ddd mm ss.sss	HT: +nnnn.nn m
* REF-FRAME	RRRRRRRRRR
* LINK  LL	SAT: SSSSSSSSSSSSSSSSSS	NLO: D ddd mm ss.sss	XPNDR: +nnnn.nnn ns

*	SAT-NTX: fffff.ffff MHz	SAT-NRX: fffff.ffff MHz

* CAL  CCC	TYPE: TTTTTTTTTTTTTTTTT	MJD: MMMMM  EST. UNCERT.: nnnn.nnn ns
* LOC-MON	[YES] [NO]
* MODEM	TYPE, SERIAL NUMBER
* COMMENTS	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

*

TWLLLLMM.MMM	Nom du fichier (voir le § 3.3.2)

FORMAT	Version du format (de 01 à 99)

LAB	Acronyme du laboratoire où les observations sont effectuées. Pour les acronymes des laboratoires, voir le Rapport annuel de la section Temps du BIPM.

REV DATE	Date de révision des données d'en-tête, qui est modifiée lorsqu'un paramètre contenu dans l'en-tête est modifié (sauf le nom du fichier). Chaque fichier de laboratoire doit avoir un nom unique, tandis que plusieurs fichiers peuvent avoir le même en-tête. YYYY-MM-DD pour l'année, le mois et le jour.

ES	Nom et position de la station terrienne:

LLLLnn	Nom de la station terrienne, formé de l'acronyme du laboratoire (jusqu'à quatre caractères) et du numéro d'identification de la station (deux chiffres). Par exemple: TUG01.

LA	Latitude en coordonnées géodésiques, avec remplacement de la lettre D par N (nord) ou S (sud).

LO	Longitude en coordonnées géodésiques, avec remplacement de la lettre D par W (ouest) ou E (est).

HT	Hauteur (m).

Chaque ligne décrit une seule station, mais on peut utiliser autant de lignes ES que nécessaire.

REF-FRAME	Désignation du cadre de référence des coordonnées bidirectionnelles d'antenne (sur autant de colonnes que nécessaire),

LINK	Les lignes de la rubrique LINK caractérisent les liaisons par satellite:

LL	Identification de la liaison contenue dans chaque ligne de données (en-tête de ligne: LI, voir le § 3.3.4), qui pointe sur une ligne LINK spécifique de l'en-tête du fichier.

SAT	Identification du satellite conformément à la désignation de l'agence ou de l'organisation spatiale internationale exploitant le satellite.

NLO	Longitude nominale du satellite, en remplaçant D par W (ouest) ou E (est).

XPNDR	Temps de propagation différentiel du répéteur (ns) (temps de la station locale jusqu'à la station distante moins temps de la station distante à la station locale).

SAT-NTX	Fréquence nominale d'émission du satellite (MHz). Cette fréquence correspond à la fréquence de réception de la station terrienne locale.

SAT-NRX	Fréquence nominale de réception du satellite (MHz). Cette fréquence correspond à la fréquence d'émission de la station terrienne locale.

Chaque liaison est décrite par deux lignes, mais l'on peut utiliser autant de paires de lignes LINK que nécessaire.

CAL	Les lignes CAL indiquent le type d'étalonnage, le jour julien modifié et l'incertitude d'étalonnage estimée:

CCC	Identification de l'étalonnage, contenue dans chaque ligne de données (en-tête de ligne: CI, voir le § 3.3.4), qui pointe sur une ligne CAL spécifique de l'en-tête du fichier.

TYPE	Type de la technique utilisée pour une liaison donnée, caractérisé par un des mots clés suivants:

PORT ES REL	Station terrienne portative, utilisée en mode relatif.

PORT ES ABS	Station terrienne portative, utilisée en mode absolu.

PORT SS REL	Simulateur de satellite portatif, utilisé en mode relatif.

PORT SS ABS	Simulateur de satellite portatif, utilisé en mode absolu.

L'étalonnage peut être effectué par un système indépendant de transfert de signaux horaires, par exemple:

GPS		Système mondial de localisation.

PORT CLOCK	Horloge portative.

Différents types d'étalonnage peuvent être utilisés pour la même liaison, ce qui donne des lignes de données différentes.

MJD			Jour julien modifié de l'étalonnage.

EST.UNCERT		Incertitude estimée de l'étalonnage.

Chaque étalonnage est décrit par une seule ligne, mais l'on peut utiliser autant de lignes CAL que nécessaire.

LOC-MON	Utiliser YES ou NO selon qu'un système de surveillance du temps de propagation de station terrienne locale est ou non disponible.

MODEM	Type et numéro de série du modem utilisé. Tous les modems utilisés pendant la période de validité du fichier doivent être signalés.

On peut utiliser autant de lignes et de colonnes que nécessaire.

COMMENTS	Lignes de commentaire, aussi nombreuses que nécessaires.

La dernière ligne de l'en-tête du fichier contient seulement un astérisque en colonne 1.

### 3.3.4	Lignes de données

#### 3.3.4.1	Type 1 – Mesures individuelles

Pour le format d'une ligne de données, voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2.

EARTH-STAT	Désignation de la station terrienne locale (LOC) et de la station terrienne distante (REM), sous la forme de l'acronyme du laboratoire correspondant (jusqu'à quatre caractères) et d'un numéro d'identification de station (deux chiffres). Par exemple: TUG01.

LI	Identification de la liaison sous la forme d'un pointeur sur l'en-tête de fichier donnant des informations sur une liaison par satellite spécifique.

L'assignation des identifications de liaison doit être coordonnée au niveau international, par exemple par le Groupe de travail sur le transfert bidirectionnel par satellite de signaux horaires et de fréquences étalon du Comité consultatif du temps et des fréquences (CCTF) (voir les exemples donnés au § 3.3.6.1).

MJD STTIME	Date et heure nominales de début (MJD et heure (h, min, s) par rapport au temps UTC).

NTL	Durée nominale des poursuites (s) (date nominale du dernier échantillon moins date nominale du premier échantillon).

TW	Résultat (s) d'un lissage quadratique des données d'une même poursuite, calculé pour la date nominale de début indiquée, plus la moitié de la durée nominale de la poursuite, arrondie aux secondes.

DRMS	Valeur quadratique moyenne des valeurs résiduelles du lissage quadratique (ns).

SMP	Nombre d'échantillons utilisés dans le lissage quadratique.

ATL	Durée réelle d'une poursuite (s) (date du dernier échantillon moins date du premier échantillon du lissage quadratique).

REFDELAY	Temps de propagation de la référence par rapport au temps UTC(LAB) (s). Le calcul de ce terme dépend de la configuration de mesure adoptée dans chaque laboratoire. Pour la configuration de mesure habituellement utilisée (où PPSTX lance des mesures bidirectionnelles), le temps de propagation de référence est la somme (UTC(LAB)-CLOCK)  (CLOCK-REF)  (REF-PPSTX).

RSIG	Ecart-type de la moyenne du terme REFDELAY (ns).

CI	Identification de l'étalonnage sous la forme d'un pointeur sur l'en-tête de fichier qui donne des renseignements sur le type d'étalonnage, le jour julien modifié et l'incertitude estimée de l'étalonnage.

L'assignation d'une identification d'étalonnage doit être coordonnée sur une base internationale (par exemple par le Groupe de travail sur le transfert bidirectionnel par satellite de signaux horaires et de fréquences étalon du CCTF) pour les laboratoires engagés dans une campagne d'étalonnage spécifique. L'utilisation d'un système indépendant de transfert de signaux horaires (comme le GPS) ne permet que les étalonnages entre deux laboratoires appariés. Les identifications d'étalonnage doivent donc être assignées pour des laboratoires appariés (voir les exemples du § 3.3.6.1).

S	Commutateur d'étalonnage (valeur «0» ou «1») qui indique les termes de l'équation bidirectionnelle qui sont inclus dans le résultat d'étalonnage CALR ainsi que l'équation qui doit donc être utilisée pour le calcul des décalages d'horloge (voir le § 3.3.5.1).

S  0	Le résultat d'étalonnage CALR donne la différence entre le temps différentiel de la station terrienne (partie émission moins partie réception) du laboratoire et le temps différentiel de la station terrienne du système d'étalonnage (copositionnement de stations terriennes, simulateur de satellite).

S  1	Le résultat d'étalonnage CALR comprend tous les termes de l'équation bidirectionnelle, à l'exception, respectivement, des mesures de transfert de signaux horaires TW et des mesures de référence REFDELAY des stations locale et distante. C'est le cas si l'on utilise un système indépendant de transfert de signaux horaires tel que le GPS.

CALR	Résultat d'étalonnage (ns).

ESDVAR	Variations (ns), du temps de propagation différentiel surveillé de la station terrienne (par rapport au temps de propagation différentiel de la station terrienne observé à l'instant de l'étalonnage, si celui-ci est effectué). Toutes les variations du temps de propagation dans la station terrienne et dans le modem doivent être incluses dans ce terme.

ESIG	Ecart-type de la moyenne du terme ESDVAR (ns).

TMP	Température extérieure (C).

HUM	Humidité relative extérieure (%).

PRES	Pression atmosphérique (hPa).

#### 3.3.4.2	Type 2 – Mesures combinées

Concernant le format d’une ligne de données, voir l’Appendice 3 à l’Annexe 2.

EARTH-STAT	Désignation de la station terrienne locale (LOC) et de la station terrienne distante (REM), sous la forme de l'acronyme du laboratoire correspondant (jusqu'à quatre caractères) et d'un numéro d'identification de station (deux chiffres), par exemple CRL01.

LI	Identification de la liaison sous la forme d'un pointeur sur l'en-tête de fichier donnant des informations sur une liaison par satellite spécifique.

L'assignation des identifications de liaison doit être coordonnée au niveau international, par exemple par le Groupe de travail sur le transfert bidirectionnel par satellite de signaux horaires et de fréquences étalon du Comité consultatif du temps et des fréquences (CCTF) (voir les exemples donnés au § 3.3.6.2).

MJD STTIME	Date et heure nominales de début (MJD et heure (h, min, s) par rapport au temps UTC).

NTL	Durée nominale des poursuites (s) (date nominale du dernier échantillon moins date nominale du premier échantillon).

ESm-ESn	Résultat (s) d'un lissage quadratique et du retard interne propre au modem (ns).

DRMS	Valeur quadratique moyenne des valeurs résiduelles du lissage quadratique (ns).

SAGNAC	Effet Sagnac (ns).

UTCm-ESm	Intervalle de temps entre le point de référence UTC(m) et le point d'entrée de l'impulsion seconde (repère seconde) du modem (ns).

UTCn-ESn	Intervalle de temps entre le point de référence UTC(n) et le point d'entrée de l'impulsion seconde (repère seconde) du modem (ns).

CI	Identification de l'étalonnage sous la forme d'un pointeur sur l'en-tête de fichier qui donne des renseignements sur le type d'étalonnage, le jour julien modifié et l'incertitude estimée de l'étalonnage.

L'assignation d'une identification d'étalonnage doit être coordonnée au niveau international (par exemple par le Groupe de travail sur le transfert bidirectionnel par satellite de signaux horaires et de fréquences étalon du CCTF) pour les laboratoires engagés dans une campagne d'étalonnage spécifique. L'utilisation d'un système indépendant de transfert de signaux horaires (comme le GPS) ne permet que les étalonnages entre deux laboratoires appariés. Les identifications d'étalonnage doivent donc être assignées pour des laboratoires appariés (voir les exemples du § 3.3.6.2).

S	Commutateur d'étalonnage (valeur «0» ou «1») qui indique les termes de l'équation bidirectionnelle qui sont inclus dans le résultat d'étalonnage CALR ainsi que l'équation qui doit donc être utilisée pour le calcul des décalages d'horloge (voir le § 3.3.5.2).

S  0	Le résultat d'étalonnage CALR donne la différence entre le temps différentiel de la station terrienne (partie émission moins partie réception) du laboratoire et le temps différentiel de la station terrienne du système d'étalonnage (copositionnement de stations terriennes, simulateur de satellite).

S  1	Le résultat d'étalonnage CALR comprend tous les termes de l'équation bidirectionnelle, à l'exception, respectivement, des mesures du transfert de signaux horaires TW et de mesures de référence REFDELAY des stations locale et distante. C'est le cas si l'on utilise un système indépendant de transfert de signaux horaires tel le GPS.

CALR	Résultat d'étalonnage (ns).

TMPm	Température extérieure au niveau de la station m (C).

HUMm	Humidité relative extérieure au niveau de la station m (%).

PRESm	Pression atmosphérique au niveau de la station m (hPa).

TMPn	Température extérieure au niveau de la station n (C).

HUMn	Humidité relative extérieure au niveau de la station n (%).

PRESn	Pression atmosphérique au niveau de la station n (hPa).

### 3.3.5	Calcul des décalages d'horloge

#### 3.3.5.1	Type 1 – Mesures individuelles

S  0: UTC(LAB1) – UTC(LAB2)  	0,5(TW1  ESDVAR1)  REFDELAY1	Ligne de données du lab. 1

–0,5(TW2  ESDVAR2)  REFDELAY2	Ligne de données du lab. 2

0,5 EARTH ROT.CORR.	Lignes d'en-tête des lab. 1 et 2

0,5 IONOSPHERIC CORR.	Lignes d'en-tête des lab. 1 et 2

0,5 CALR1	Ligne de données du lab. 1

–0,5 CALR2	Ligne de données du lab. 2

0,5 XPNDR	Ligne d'en-tête du lab. 1

S  1: UTC(LAB1) – UTC(LAB2)  	0,5(TW1  ESDVAR1)  REFDELAY1	Ligne de données du lab. 1

–0,5(TW2  ESDVAR2) – REFDELAY2	Ligne de données du lab. 2

CALR	Ligne de données du lab. 1

La connaissance des positions des stations terriennes et du satellite permet de calculer le terme EARTH ROT.CORR. (effet Sagnac) et la connaissance du terme TEC et des fréquences d'émission et de réception permet de calculer le terme IONOSPHERIC CORR.

#### 3.3.5.2	Type 2 – Mesures combinées

S  0: UTC(LABm) – UTC(LABn) 	ESm  ESn  REFDELAY1

– REFDELAY2

 SAGNAC EFFECT

 IONOSPHERIC CORR.

 CALR

S  1: UTC(LABm) – UTC(LABn) 	ESm  ESn REFDELAY1

– REFDELAY2

CALR

La connaissance des positions des stations terriennes et du satellite permet de calculer le terme SAGNAC EFFECT et la connaissance du terme TEC et des fréquences d'émission et de réception permet de calculer le terme IONOSPHERIC CORR.

### 3.3.6	Exemples

#### 3.3.6.1	Type 1 – Mesures individuelles

(Voir l'Appendice 2 à l'Annexe 2.)

#### 3.3.6.2	Type 2 – Mesures combinées

(Voir l'Appendice 4 à l'Annexe 2.)

Appendice 1

à l'Annexe 2

# 1	Ligne de données

0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1         1

1         2         3         4         5         6         7         8         9         0         1         2         3

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME NTL        TW        DRMS SMP ATL     REFDELAY     RSIG  CI S    CALR     ESDVAR   ESIG TMP HUM PRES

* LOC    REM           hhmmss  s         s          ns       s         s          ns            ns        ns      ns degC  %  mbar

LLLLnn LLLLnn LL MMMMM hhmmss nnn 0,nnnnnnnnnnnn n,nnn nnn nnn 0,nnnnnnnnnnnn n,nnn CCC i nnnn,nnn nnnn,nnn n,nnn nn nnn nnnn

Appendice 2

à l'Annexe 2

Exemples

Ces exemples contiennent des données réelles et fictives (en particulier pour l'étalonnage).

# 1	Fichiers de données

* TWUSNO49.933

* FORMAT    01

* LAB       USNO

* REV DATE  1995-07-10

* ES USNO01 LA: N  38 55 00.000      LO: W  77 04 00.000   HT:    51.30 m

* REF-FRAME WGS84

* LINK   04 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR: 99999.999 ns

*           SAT-NTX: 11922.3750 MHz  SAT-NRX: 14221.6275 MHz

* CAL   002 TYPE: GPS                MJD: 49639  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* CAL   003 TYPE: GPS                MJD: 49649  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* LOC-MON   NO

* MODEM     MITREX 2500A

*

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME NTL        TW        DRMS SMP ATL     REFDELAY     RSIG  CI S    CALR     ESDVAR   ESIG TMP HUM PRES

* LOC    REM           hhmmss  s         s          ns       s         s          ns            ns        ns      ns degC  %  mbar

USNO01  TUG01 04 49933 140200 299  0.263265762933 1.529 300 299  0.000001334100 9.999 002 1   296.350 99999.999 9.999  32  63  994

USNO01  NPL01 04 49933 141000 299  0.260419315503 0.613 300 299  0.000001334200 9.999 999 0 99999.999 99999.999 9.999  32  63  994

USNO01  VSL01 04 49933 141800 299  0.261451406897 0.387 300 299  0.000001334200 9.999 999 0 99999.999 99999.999 9.999  32  63  994

USNO01  PTB01 04 49933 143400 299  0.262748501558 1.822 233 232  0.000001334240 9.999 003 1   449.500 99999.999 9.999  32  63  994

* TWTUG49.933

* FORMAT    01

* LAB       TUG

* REV DATE  1995-07-10

* ES  TUG01 LA: N  47 04 01.578      LO: E  15 29 36.570   HT:   538.14 m

* REF-FRAME ITRF88

* LINK   03 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR:     0.000 ns

*           SAT-NTX: 12549.7475 MHz  SAT-NRX: 14044.7475 MHz

* LINK   04 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR: 99999.999 ns

*           SAT-NTX: 12726.6275 MHz  SAT-NRX: 14217.3750 MHz

* CAL   001 TYPE: PORT ES REL        MJD: 49640  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* CAL   002 TYPE: GPS                MJD: 49639  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* LOC-MON   YES

* MODEM     MITREX 2500, SN1194

* COMMENTS Depuis 1995-07-10, on utilise un nouveau satellite (à la même position que l'ancien).

*

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME NTL        TW        DRMS SMP ATL     REFDELAY     RSIG  CI S    CALR     ESDVAR   ESIG TMP HUM PRES

* LOC    REM           hhmmss  s         s          ns       s         s          ns            ns        ns      ns degC  %  mbar

TUG01  TUG01 03 49933 100000 299  0.273757169304 0.612 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01  NPL01 03 49933 100600 299  0.270911455763 0.328 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01  PTB01 03 49933 101200 299  0.273242494495 0.458 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01  FTZ01 03 49933 101800 299  0.272511114690 0.416 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01  OCA01 03 49933 103000 299  0.271282560840 0.969 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01 USNO01 04 49933 140200 299  0.263269499027 0.475 300 299  0.000000237694 0.003 002 1  -296.350    -3.280 0.236  27  38  955

TUG01 NIST01 04 49933 141000 299  0.268868858338 0.405 300 299  0.000000237693 0.003 999 0 99999.999    -3.280 0.236  27  38  955

* TWPTB49.933

* FORMAT    01

* LAB       PTB

* REV DATE  1995-07-10

* ES  PTB01 LA: N  52 17 49.787      LO: E  10 27 37.966   HT:   143.406m

* REF-FRAME WGS84

* LINK   03 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR:     0.000 ns

*           SAT-NTX: 12549.7475 MHz  SAT-NRX: 14044.7475 MHz

* LINK   04 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR: 99999.999 ns

*           SAT-NTX: 12726.6275 MHz  SAT-NRX: 14217.3750 MHz

* CAL   001 TYPE: PORT ES REL        MJD: 49632  EST. UNCERT.:    3.000 ns

* CAL   003 TYPE: GPS                MJD: 49649  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* LOC-MON   NO

* MODEM     MITREX 2500A

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME NTL        TW        DRMS SMP ATL     REFDELAY     RSIG  CI S    CALR     ESDVAR   ESIG TMP HUM PRES

* LOC    REM           hhmmss  s         s          ns       s         s          ns            ns        ns      ns degC  %  mbar

PTB01  PTB01 03 49933 100000 299  0.272722644071 0.614 300 299  0.000000802678 9.999 001 0 -1052.000 99999.999 9.999 999 999 9999

PTB01  OCA01 03 49933 100600 299  0.270763375457 1.175 300 299  0.000000802678 9.999 001 0 -1052.000 99999.999 9.999 999 999 9999

PTB01  TUG01 03 49933 101200 299  0.273236013639 0.954 300 299  0.000000802678 9.999 001 0 -1052.000 99999.999.9.999 999 999 9999

PTB01  NPL01 03 49933 101800 299  0.270390245192 0.379 300 299  0.000000802678 9.999 001 0 -1052.000 99999.999 9.999 999 999 9999

PTB01 USNO01 04 49933 143400 299  0.262745748275 0.621 300 299  0.000000805499 9.999 003 1  -449.500 99999.999 9.999 999 999 9999

PTB01 NIST01 04 49933 144200 299  0.268345111620 0.515 300 299  0.000000805499 9.999 999 0 99999.999 99999.999 9.999 999 999 9999

# 2	Calcul de décalages d'horloge

UTC(TUG)-UTC(PTB):  MJD 49933, 10:12:00 UTC, CI 001, LI 03

UTC(TUG)-UTC(PTB)= 	+ 0.5(0.273242494495 + 0.689E-9) + 0.000000237687

- 0.5(0.273236013639 + 0       ) - 0.000000802678

+ 0.5(-37.4E-9)

+ 0

+ 0.5( -720.000E-9)

- 0.5(-1052.000E-9)

+ 0.5(0.000E-9)

UTC(TUG)-UTC(PTB)=  +2823.1 ns on MJD 49933 at 10:14:30 UTC

UTC(PTB)-UTC(USNO): MJD 49933, 14:34:00 UTC, CI 003, LI 04

UTC(PTB)-UTC(USNO)= + 0.5(.262745748275 + 0) + 0.000000805499

- 0.5(.262748501558 + 0) - 0.000001334240

+ (-449.500E-9)

UTC(PTB)-UTC(USNO)= -2354.9 ns on MJD 49933 at 14:36:30 UTC

UTC(USNO)-UTC(TUG)= -473.7 ns on MJD 49933 at 14:04:30 UTC

# 3	Identification et description des liaisons par satellite

| LI | LINK | SAT | NLO |  |  | XPNDR DELAY (ns) | SAT-NTX (MHz) | SAT-NRX (MHz) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dd | mm | ss |  |  |  |  |
| 01 | EU-EU | IS513 | 53 | 00 | 00 W | 0,000 | 12 543,4025 | 14 038,4025 |  |
| 02 | EU-USA | IS513 | 53 | 00 | 00 W | 448,000 | 12 644,8275 | 14 139,8275 | Pour les stations terriennes européennes |
|  |  | IS513 | 53 | 00 | 00 W | – 448,000 | 11 844,8275 | 14 139,8275 | Pour les stations terriennes des Etats-Unis d'Amérique |
| 03 | EU-EU | IS706 | 53 | 00 | 00 W | 0,000 | 12 549,7475 | 14 044,7475 |  |
| 04 | EU-USA | IS706 | 53 | 00 | 00 W | 9 999,999 | 12 726,6275 | 14 217,3750 | Pour les stations terriennes européennes |
|  |  | IS706 | 53 | 00 | 00 W | 9 999,999 | 11 922,3750 | 14 221,6275 | Pour les stations terriennes des Etats-Unis d'Amérique |

# 4	Identification et description des étalonnages effectués

| CI | TYPE | MJD | CALR (ns) | EST. UNCERT. (ns) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | PORT ES REL |  |  |  | Contrôle de stations terriennes portatives (USNOxx) en octobre 1994 chez OCA, LPTF, NPL, VSL, PTB, FTZ, TUG, USNO, NIST |
|  |  | 49632 | –1 052,000 | 3,000 | PTB01 |
|  |  | 49640 | –720,000 | 5,000 | TUG01 |
| 002 | GPS | 49639 | –296,350 | 5,000 | Etalonnage de la liaison TUG01-IS706-USNO01 au moyen du système indépendant de transfert de signaux horaires GPS (calculé sur la base de données GPS signalées) |
| 003 | GPS | 49649 | –449,500 | 5,000 | Etalonnage de la liaison PTB01-IS706-USNO01 au moyen du système indépendant de transfert de signaux horaires GPS (calculé sur la base de données GPS signalées) |

Appendice 3

à l'Annexe 2

# 1	Lignes de données

0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1        1

1         2         3         4         5         6         7         8         9         0         1         2        3

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME  NTL  ESm-ESn   DRMS SAGNAC  UTCm-ESm  UTCn-ESn CI  S    CALR   TMPm  HUMm  PRESm   TMPn  HUMn  PRESn

*  LOC   REM           hhmmss   s     ns      ns    ns       ns        ns             ns     degC   %     hPa    degC   %     hPa

LLLLnn LLLLnn LL MMMMM hhmmss nnn +nnnn,nn  n,nnn +nn,nn  +nnnn,nn +nnnn,nn  CCC i +nnnn,nnn +nn   nnn   nnnn    +nn   nnn   nnnn

Appendice 4

à l'Annexe 2

Exemples

Ces exemples contiennent des données réelles et de données fictives (en particulier pour l'étalonnage).

# 1	Fichiers de données

* TWAP52.530

* FORMAT  99

* LAB    CRL

* REV DATE 2002-09-13

* ES1 CRL01 LA:	N 35 42 24.344	LO: E 139 29 18.850	HT:	126.38 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES7 CRL03 LA:	N 35 42 24.344	LO: E 139 29 18.850	HT:	126.38 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES3 AUS01 LA:	S 33 46 58.258	LO: E 156 9 5.945	HT:	101.44 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES4 NMIJ01LA:	N 36 4 0.000	LO: E 140 8 0.000	HT:	90.00 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES5 NTSC01LA:	N 34 22 12.000	LO: E 109 13 12.000	HT:	467.00 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES6 TL01 LA:	N 24 57 13.000	LO: E 121 9 52.000	HT:	203.00 m

* REF-FRAME	WGS84

* LINK  12 	SAT: PAS-8	NLO: E 166 0 0.000	XPNDR:	999999999 ns

*       	SAT-NTX1: 12400.0000 MHz	SAT-NRX1:14246.0000 MHz	(for CRL)

*       	SAT-NTX2: 12496.0000 MHz	SAT-NRX2:14150.0000 MHz	(for AUS)

* CALR 205 	TYPE: CIRCULAR T	MJD: 52489 EST. UNCERT.:	10.000 ns

* LOC-MON1 	NO

* LOC-MON2 	NO

* MODEM   	ATLANTIS

*

* LINK  10 	SAT: JCSAT-1B	NLO: E 150 0 0.000 	XPNDR:	999999999 ns

*       	SAT-NTX1:12306.0000 MHz	SAT-NRX1:14054.0000 MHz	(for CRL)

*       	SAT-NTX2:12306.0000 MHz	SAT-NRX2:14054.0000 MHz	(for NMIJ)

* CALR 202 	TYPE: CIRCULAR T	MJD: 52194 EST. UNCERT.:	10.000 ns

* LOC-MON1	NO

* LOC-MON2	NO

* MODEM	ATLANTIS

*

* LINK  10	SAT: JCSAT-1B	NLO: E 150 0 0.000	XPNDR:	999999999 ns

*	SAT-NTX1:12306.0000 MHz	SAT-NRX1:14054.0000 MHz	(for CRL)

*	SAT-NTX2:12306.0000 MHz	SAT-NRX2:14054.0000 MHz	(for NTSC)

* CALR 203	TYPE: CIRCULAR T	MJD: 52194 EST. UNCERT.:	10.000 ns

* LOC-MON1	NO

* LOC-MON2	NO

* MODEM	ATLANTIS

*

* LINK  10	SAT: JCSAT-1B	NLO: E 150 0 0.000	XPNDR:	999999999 ns

*	SAT-NTX1:12306.0000 MHz	SAT-NRX1:14054.0000 MHz	(for CRL)

*	SAT-NTX2:12306.0000 MHz	SAT-NRX2:14054.0000 MHz	(for TL)

* CALR 204	TYPE: CIRCULAR T	MJD: 52194 EST. UNCERT.:	10.000 ns

* LOC-MON1	NO

* LOC-MON2	NO

* MODEM	ATLANTIS

*

* EARTH-STAT   LI   MJD    STTIME  NTL  ESm-ESn DRMS SAGNAC  UTCm-ESm UTCn-ESn CI   S   CALR   TMPm HUMm PRESm  TMPn HUMn PRESn

* LOC   REM                hhmmss   s    ns      ns    ns       ns       ns              ns    degC  %    hPa   degC  %     hPa

CRL03   AUS01   12 52530   005600  295-285.86   0.13  43.86   303.05   78.45   205  1  -4.857  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL03   AUS01   12 52530   010300  294-285.85   0.13  43.86   303.05   78.45   205  1  -4.857  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NMIJ01  10 52530   012600  291-34.50    0.13   2.12   303.05   41.40   202  1  96.333  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NMIJ01  10 52530   013300  294-30.64    0.16   2.12   303.05   41.40   202  1  96.333  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NMIJ01  10 52530   014100  128-30.64    0.13   2.12   303.05   41.40   202  1  96.333  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NTSC01  10 52530   020100  295-331.02   0.34 -85.29   303.05   60.23   203  1  106.571 99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NTSC01  10 52530   021000  294-330.36   0.28 -85.29   303.05   60.23   203  1  106.571 99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NTSC01  10 52530   021800  294-331.90   0.23 -85.29   303.05   60.23   203  1  106.571 99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   TL01    10 52530   023700  295-324.56   0.14 -63.07   303.05    4.10   204  1  -1.833  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   TL01    10 52530   024500  294-325.33   0.20 -63.07   303.05    4.10   204  1  -1.833  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   TL01    10 52530   025200  294-325.96   0.33 -63.07   303.05    4.10   204  1  -1.833  99.9  999  9999  99.9  999  9999

# 2	Calcul de décalages d'horloge

UTC(CRL)-UTC(AUS):	MJD 52415, 00:54:00 UTC, CI 999, LI 12

UTC(CRL)-UTC(AUS)=	-338.96 + 303.05

- 78.45

+ 43.86

+ 0

+ 0

UTC(CRL)-UTC(AUS)=	-70.50 ns on MJD 52415 at 00:56:30 UTC

UTC(CRL)-UTC(NMIJ):	MJD 52415, 01:29:00 UTC, CI 202, LI 10

UTC(CRL)-UTC(NMIJ)=	-489.28 + 303.05

- 157.30

+ 96.333

UTC(CRL)-UTC(NMIJ)=	-247.197 ns on MJD 52415 at 01:31:30 UTC

# 3	Identification et description des liaisons par satellite

| LI | LINK | SAT | NLO |  |  | XPNDR DELAY (ns) | SAT-NTX (MHz) | SAT-NRX (MHz) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dd | mm | ss |  |  |  |  |
| 10 | AP-AP | JCSAT-1B | 150 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 306,000 | 14 054,000 |  |
| 12 | AP-AUS | PAS-8 | 166 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 400,000 | 14 246,000 | Pour les stations terriennes de l’Asie du Nord Est |
|  |  | PAS-8 | 166 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 496,000 | 14 150,000 | Pour les stations terriennes de l’Australie et des Etats-Unis d’Amérique |
| 13 | USA-AUS | PAS-8 | 166 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 400,000 | 14 150,000 |  |
| 14 | AP-AP | PAS-8 | 166 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 496,000 | 14 246,000 |  |

# 4	Identification et description des étalonnages effectués

| CI | TYPE | MJD | CALR (ns) | EST. UNCERT. (ns) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | GPS | 52194 | 96,333 | 10,000 | Etalonnage de la liaison CRL01-JCSAT-1B-NMIJ01 au moyen du système indépendant de transfert de signaux horaires GPS (calculé sur la base de données GPS signalées) |
| 203 | GPS | 52194 | 106,571 | 10,000 | Etalonnage de la liaison CRL01-JCSAT-1B-NTSC01 au moyen du système indépendant de transfert de signaux horaires GPS (calculé sur la base de données GPS signalées) |
| 204 | GPS | 52194 | 1,833 | 10,000 | Etalonnage de la liaison CRL01-JCSAT-1B-TL01 au moyen du système indépendant de signaux horaires GPS (calculé sur la base de données GPS signalées) |
| 205 | GPS | 52489 | 4,857 | 10,000 | Etalonnage de la liaison CRL02-PAS-8-AUS01 au moyen du système indépendant de transfert de signaux horaires GPS (calculé sur la base de données GPS signalées) |